FL-3型

封闭管道智能气体流量计

说

明

书

北京控杰科技有限公司

http://www.bjkongjie.com.cn

目	录

一、FL-3 型管道流量计简介	3

二、选型表	6

三、结构特征	8

四、流量计适应能力	8

五、流量计维修日期	8

六、流量计校正	8

七、流量计损耗	8

八、技术规格	8

九、操作指南	9

十、开箱或成套	11

一、FL-3型封闭管道气体流量测量智能流量计简介

1.概述

封闭管道高精度气体流量测量、是计量领域中一大难题，市场上充满1%-2%精度的中、低端流量计。就是国家省、市级计量院都是从国外买进0.5%级涡轮流量计并联使用，为国内企业气体流量仪表进行校正和检定工作。

FL-3型封闭管道智能流量计，是低能耗、高精度、高重复性、高稳定性的管道流量测量仪表。该流量计基于传统差压测量原理，使它的计量特性与使用性能优于传统的标准孔板，喷嘴和经典文丘里流量计。可用于测量管道内各种气体，包括含有杂质、颗粒和湿气及腐蚀性气体和蒸汽；特别适用于要求：压损低，能耗低、高精度的工业管道气体流量测量。在大多数的工业现场，它对工艺管道内工质流量都可进行高精度测量；气体流量测量精度可保证优于0.5%。

FL-3型封闭管道智能气体流量计，是目前管道气体流量高精度测量唯一的流量仪表。

FL-3 型封闭管道气体流量测量智能流量计特征：

(1)FL-3 型管道流量测量智能流量计，不产生局部损耗，其相对损耗<10%。

- FL-3 型管道气体流量测量智能流量计有较好的现场适应能力，没有孔板为代表的流量计产品对现场条件苛刻要求和限制。

- FL-3型封闭管道气体流量计是节流式流量计、是一种节能型高价值产品，可以满足用户的各种需求，使用户从采购到使用的每一个环节都能获得直接利益。

北京控杰科技有限公司	FL-3 型管道流量计说明书

2、选型说明

（一）. 按口径标准进行选型和采购

一.通用部分

FL-3 型封闭管道流量计是气体流量测量专用仪表；

1.按标准化的管道口径进行采购：

2.不需要用户对孔径比进行设计、计算。

3.仪表出厂前已经进行过厂内标定，拿到手可直接安装使用。

4.传感器材料限定 304 不锈钢，可测量与 304 不锈钢兼容的所有工质。

二.标准化内容：

1.量程范围，量程比，功耗，法兰安装（国标 1.6MPa），输出，通讯，适用能力，流量规格，校正，操作。

2.一种口径是同一个标准。

三.非通用部份

1.介质不同、供货结构、材质不同。如蒸气流量计，腐蚀性工质流量测量的流量计。

2.量身定制部份：

在通用标准外，用户强调对某项指标有特殊需求，应采用非标量身定制的采购方式。

四.非标定制申请内容

| No | 非标定制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪表安装前后直管段要求 |  |
| 2 | 对低流速要求 |  |
| 3 | 对精度要求 | 包括测量点数据传输 |
| 4 | 介质中含有颗粒物的要求 | 堵塞和磨损的要求 |
| 5 | 损耗 | 低成本运行（8%以下） |
| 6 | 干扰 |  |
| 7 | 贸易结算要求 |  |
| 8 | 定期检验校正 |  |
| 9 | 自选 |  |
| 用户在订货时可附详细图纸，详细描述应用具体问题。 专家直通电话：13716772171 |  |  |

二、选型表

标准状态条件 P=101.325KPa 差压 MAX：6kpa-40KPa	t=293.15K 管体材料：304

| 型号规格 | 公称通径 DN | 量程比 1 | 量程比 2 | 量程比例更宽 | 精度 | 精度 | 最小流速 | 相对损耗 | 分界流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL-3-20 | 20 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.3 | 8% | 6 |
| FL-3-25 | 25 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.3 | 8% | 8 |
| FL-3-32 | 32 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.3 | 8% | 14 |
| FL-3-40 | 40 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.3 | 8% | 24 |
| FL-3-50 | 50(2) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.13 | 8% | 32 |
| FL-3-65 | 65(2.5) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.13 | 8% | 32 |
| FL-3-80 | 80(3) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.10 | 8% | 80 |
| FL-3-100 | 100(4) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.13 | 8% | 130 |
| FL-3-150 | 150(6) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.26 | 8% | 320 |
| FL-3-200 | 200(8) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.15 | 8% | 500 |
| FL-3-250 | 250(10) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.13 | 8% | 800 |
| FL-3-300 | 300(12) | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.26 | 8% | 1300 |
| FL-3-350 | 350 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.56 | 8% | 1720 |
| FL-3-400 | 400 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.50 | 8% | 2260 |
| FL-3-450 | 450 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.50 | 8% | 2860 |
| FL-3-500 | 500 | 20:1 | 50:1 | 非标定制 | 1 | 0.5 | 1.50 | 8% | 3520 |
| FL-3-550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供货范围 DN500-DN1500 订货请咨询。 用户有再大的流量或最小流量再议，可非标定制注：准确度为压力和温度补偿后精度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、结构特征

1、FL-3 型封闭管道智能气体流量计是流通式一体化结构，法兰或卡盘安装，所有产品都带温压补偿，现场操作、现场显示所有功能.

2、针对应用不同，供货结构不同，例如：蒸气、压缩空气、天然气…。

3、外壳材料:304 不锈钢或与介质相兼容的材质。

4、外壳：隔离防爆和普通型。

四、适应能力：通用性+非标定制

1、对现场要求---仪表前后直管段要求一般为 3 D.

2、不需要加装过滤器（包含天然气含有颗粒物），不需要定期进行清洗。

3、管道节流式装置结构：无任何预置节流件；无可动部件，对各种干扰

较好的抗干扰能力。

五、维修：

1、大多数情况不需维修，选用更换手段

2、同一种口径产品可以互换

3、全量程差压变送器、温度变送器、绝压变送器、显示仪表可以互换。

4、每年可选择返厂进行校正、检修，产品可使用 10 年。

六、校正：

  - 仪表出厂前均已按照用户提供的量程范围进行校正，可直接安装使用。

2.根据要求每年应校正一次，一般校正有效期最长为 3 年。

3.          3.同一口径可以互换，不需要校正。

七、压力损耗：β=0.65	相对损耗 8%

β=0.80	相对损耗 2.5%

八、技术规格

| 类别 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源电压 | 16-24DC |
| 消耗功率 | 6W 以内 |
| 绝缘电阻 | >100MΩ（500V DC MEGA 基准） |
| 抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放点)，III 级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群)，III 级 IEC61000-4-5(浪涌)，III 级 |
| 防护等级 | IP67 |

| 运行环境 | 环境温度：（-10~55℃），环境湿度：（35-85%RH）无凝露 |
| --- | --- |
| 模拟量输出 | 4-20mA |
| 通讯接口 | RS485 接口，modbus-RTU 协议 |
| 基本误差 | ±1%F·S，±0.5%F·S |

1、模拟信号输出：4-20mA

2、RS485 通信，（RS485 通信模块）

可直接与上位机或二次仪表联网，远传显示介质的温度、压力、和经温度、压力修正后的标准体积质量流量.

3、 使用条件：

环境温度：-300C— 600C	大气压力：70Kpa—106Kpa相对湿度：5%—95%

4、电器性能指标：

5、工作电源：

a 处电源：+24VDC	b 电源：220VAC

九、操作指南

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示区 | 显示各种运行画面和设置画面。 |
| 2 | 进入键 | 进入菜单、参数确认 |
| 3 | 退出键 | 在设置状态下，按退出返回上一级菜单。在查询画面，按退出返回信息画面 |
| 4 | 左键 | 设置状态下，向左移动修改位。 |
| 5 | 右键 | 设置状态下，向右移动修改位。 |
| 6 | 上键 | 设置状态下增加参数数值或改变设置类型 清零许可参数设为开启后，信息画面长按 5 秒， 可清除当前累积量。 |
| 7 | 下键 | 设置状态下减小参数数值或改变设置类型 |

(1)  液晶画面操作示意图

（

- 安装及注意事项端子与接线图

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | RS485- | RS485+ | mA+ | mA- | GND | - | + |

Modbus-RTU	4-20mA	DC24V 或 220V

- 故障现象排除及维护方法

流量计使用环境应满足本说明书中的要求。

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 接通电源后无输出信号 | - 管道无介质流动或流量低于始动流量； - 电源与输出线连接不正确； | - 提高介质流量或者换用更小通径的流量计，使其满足流量范围的要求； - 正确接线； |
| 无流量时流量计有信号输出 | - 流量计接地不良及强电和其它地线接线受干扰； - 差压传感器没有在安装位置清零； - 供电电源不稳，滤波不良及其它电气干扰。 | - 正确接好地线，排除干扰； - 关闭三阀组，按一键清零； - 修理、更换供电电源，排除干扰。 |
| 瞬时流量示值显示不稳定 | - 介质流量不稳； - 壳体内有杂物； - 接地不良； - 流量低于下限值； | - 待流量稳定后再测； - 更换前置放大器； - 排除脏物； - 检查接地线路，使之正常 |
| 累积流量示值和实际累积量不符 | - 流量计仪表系数输入不正确； - 用户正常流量低于或高于选用流量计的正常流量范围； - 流量计本身超差 | - 重新标定后输入正确仪表系数； - 调整管道流量使其正常或选用合适规格的流量计； - 重新标定。 |
| 通讯异常 | 1：通讯连接不上 2:通讯受干扰 时有时无 | 1：检查接线 查看菜单参数是否正确， 波特率校准方式，地址等是否一一对应。 2：采用带屏蔽线，单端接地 |

- 外部安装

1、安装外部环境

虽然由于工艺流程和经济因素的原因,压力变送器经常只能安装恶劣的工业环境中,但为得到高质量的测量结果,还应满足以下条件:

  - 安装地点周围应有一定的活动空间，以便对仪表进行检测和维修；

  - 变送器周围的环境温度应在－20℃～＋65℃的范围内，温度梯度和温度波动小，相对温度不超过 85%；

  - 安装地点的环境振动应符合：频率≤25Hz,全振幅≤0.2mm;

  - 变送器周围不应有对钢铁、铝等材料有腐蚀性的气体；

  - 变送器应尽量远离强电设备，并妥善接地。接地线都应≥1(mm)2;

  - 远距离传输时，应考虑电源内阻与传输线电阻率，以满足负载特性；

2、安装注意事项

    - 仪表的安装应避免其周围的环境温度超过技术参数规定的范围，最高表面温度不能超过其允许的气体的温度组别。

    - 尽量安装在无振动或振动小的地方。

    - 隔爆型应注意保护隔爆面，不允许有损伤。

    - 经防爆检验合格的产品，不允许随意变动元器件、零部件。

    - 防爆产品必须可靠接大地。

    - 电缆引入装置密封圈老化变质时应及时更换，我公司有配件，可在我公司购买。

    - 用户所用电缆最小外径为见密封圈断面标记。

防爆产品安装使用应遵守 GB3836.15-2021《爆炸性气体环境用电气设备 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》的相关规定。

警告：在爆炸性气体环境严禁打开；严禁带电打开。

十、开箱和产品成套性

- 开箱

开箱时应检查包装是否完好，并核对流量计的型号、规格是否与订货合同符合，随机文件是否齐全。如有不符请及时联系供货商。

- 仪表包装运输

  - 相对湿度不大于 85%

  - 运输中避免过度撞击和跌落。

- 附件文件

- 说明书 1 份

- 产品合格证 1 份

- 部件清单 1 份